«23» ноября 2018 г. г. Мурманск

Руководителю Управления Федеральной

антимонопольной службы

по Мурманской области

**Податель жалобы:**

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Стеримаг»**

191002, С.-Петербург, ул. Разъезжая, д. 5

Почт.адрес: 191180, СПб,  а/я 642

т/ф. 572-23-95, 710-81-71

**Государственный заказчик:**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"**

Адрес: 183038, Мурманская обл, г Мурманск, пр-кт Ленина, дом 78

Адрес электронной почты: ZK.stom51@maiil.ru

Номер контактного телефона: +7 (8152) 451470

Ответственное должностное лицо заказчика – Загребельная Ольга Валерьевна

**Жалоба на положения аукционной документации**

Извещением от 16.11.2018 г., размещенным на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (заказ № 31807162338), было объявлено о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала для ЦСО для нужд ГОАУЗ "МОСП".

Составленное Заказчиком описание объекта закупки по позиции 4 не соответствует «Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мурманская областная стоматологическая поликлиника», а также нарушает п.1 ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции.

В п.4 ТЗ Заказчиком описан химический индикатор 5 класса, предназначенный для контроля режимов одновременно и паровой, и воздушной стерилизации как внутри, так и снаружи стерилизационных упаковок.

Техническое задание аукционной документации в позиции 4 содержит требование к товару, изготовляемому единственным производителем, а именно индикаторы ООО «Террамед».

Таким образом, по позиции 4 может быть предложен только индикатор «интегрирующий индикатор для контроля паровой и воздушной стерилизации 5 класс «Маркер». (согласно РУ РЗН 2017/6417 от 02.11.2017). Продукция таких производителей химических индикаторов как: ООО «НПФ Винар», АО «Медтест», ООО «Випс-мед», ООО «дгм фарма-аппарате рус» - не соответствует описанию позиции 4 ТЗ и не может быть представлена в заявке участника в качестве эквивалента.

Следовательно, предложить товар другого производителя или товар эквивалент **не представляется возможным**.

Таким образом, в одном лоте, наряду с товарами разных производителей для разных целей, Заказчик требует товар **определенной торговой марки**, выпускаемый **единственным производителем**. Поскольку возможность произвести данный товар обладает только один производитель, а именно ООО «Террамед», то имеется очевидная вероятность ограничения количества участников закупки. Это приводит к тому, что принять участие в данном аукционе могут только хозяйствующие субъекты, имеющие предварительную договоренность об участие в таком аукционе с производителем (ООО «Террамед»).

При этом, в п.6.13 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» содержится указание на то, что *в* ***описание предмета закупки не должны включаться требования*** *или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования* ***влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки****, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;*

В дополнение к этому, прямой запрет на совершение действий, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, содержится в ст.17 Закона о защите конкуренции.

Важно отметить, что ни один из производителей не изготовляет описанные в п.4 индикаторы, так как индикатор с заявленными характеристиками не может физически корректно срабатывать при проведении стерилизации, как и в воздушных, так и в паровых стерилизаторах и внутри, и снаружи.

Один индикатор с одной индикаторной меткой **не может одновременно** быть предназначен для контроля циклов стерилизации именно по тем режимам, указанных Заказчиком. Чтобы индикаторная метка одного индикатора корректно сработала на любой из режимов, такие режимы должны быть – коррелируемыми. То есть, согласно методу наименьших квадратов в модели линейного регрессионного анализа данных (предусмотренного ГОСТ ISO 11140-1-2011 Стерилизация медицинской продукции.

К тому же, один индикатор с одной индикаторной меткой **не может одновременно** быть предназначен для контроля цикла стерилизации и внутри, и снаружи, так как контрольные значения достижения параметров режима наружного индикатора отличается от того же режима для внутреннего индикатора. Таким образом для этих целей применяются отдельно воздушные (паровые) индикаторы для контроля цикла стерилизации **внутри**, и отдельно для контроля - **снаружи**.

Данные положения подтверждены в методических указаниях, утвержденных Руководителем Департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Российской Федерации С.И. Ивановым 23 марта 2004 г. N 11-3/7-09:

*2.) Для эффективного контроля стерилизации химическими индикаторами требуется:*

*- контролировать условия* ***в камере стерилизатора*** *(снаружи стерилизуемых упаковок).****"Наружные"*** *индикаторы для этой цели прикрепляют с внешней стороны стерилизуемых упаковок. Индикатор доступен для получения результата контроля и документирования в месте проведения стерилизации сразу после ее завершения;*

*- контролировать условия* ***внутри стерилизуемых изделий и упаковок****.* ***"Внутренние"*** *индикаторы для этой цели размещают в трудно стерилизуемом месте изделия/упаковки. Индикатор доступен для получения результата контроля и документирования только в месте вскрытия упаковки со стерильной продукцией после извлечения индикатора из трудно стерилизуемого места.*

Считаем, что в аукционной документации Заказчика содержаться нарушения, ограничивающие конкуренцию.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами,

ПРОСИМ:

1.Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений.

2.Провести внеплановую проверку действий Заказчика при проведении закупки.

Приложение:

1) Документация об открытом аукционе в электронной форме (заказ № 31807162338)

2) Протокол о назначении Генерального директора

Генеральный директор

ООО «Стеримаг» В.Г. Фомин