**Исх. б/н от 09.12.2021**

**В Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области**

to51@fas.gov.ru

**ЖАЛОБА**

на положения документации об аукционе

реестровый номер аукциона в электронной форме: 32110704672

**ЗАКАЗЧИК:**

**Наименование:** Государственное областное автономное учреждение здравоохранения «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» (ГОАУЗ «МОЦСВМП»)

**Место нахождения и почтовый адрес:** 184034, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.10

**Контактное лицо:**

**Телефон:** 8(8152) 22-56-09

**Факс:** 22-54-08

**E-mail:** zakazokvd@mail.ru

**УЧАСТНИК ЗАКУПКИ (ЗАЯВИТЕЛЬ):**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Криоэир»

**Место нахождения:** 119002 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК СИВЦЕВ ВРАЖЕК ДОМ 29/16 ЭТ/ПОМ/ОФ 1/III - КОМ 3/ 102

**Почтовый адрес:** 119002 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК СИВЦЕВ ВРАЖЕК ДОМ 29/16 ЭТ/ПОМ/ОФ 1/III - КОМ 3/ 102

**Телефон:** 8(915) 093-94-47

**Факс:** отсутствует

**E-mail:** alex.mordovo@gmail.com

**Ф.И.О. членов аукционной комиссии:** сведения отсутствуют, идет этап подачи заявок

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

**Способ определения поставщика:** Аукцион в электронной форме

**Наименование объекта закупки:** Поставка установки медицинской для общей воздушной криотерапии 2-х камерной

**Начальная (максимальная) цена контракта**: 32 415 000,00 Российский рубль

**30.11.2021** размещено изменение в документацию о проведении аукциона в электронной форме на поставку установки медицинской для общей воздушной криотерапии 2-х камерной (реестровый номер аукциона в электронной форме: 32110704672 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru) (далее – аукцион).

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – **10.12.2021**.

Считаю Документацию об аукционе, а так же изменение в документацию составленной с нарушениями и противоречащей действующему законодательству, а также существенно ограничивающей конкуренцию по следующим основаниям.

Указанные в описании объекта закупки товар является медицинским изделиям, включённым в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

В соответствии с п. 8 Информационной карты, в перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся: ***регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом РФ в порядке, установленном законодательством РФ****, сертификаты соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларации о соответствии (если законодательством РФ установлено обязательное требование сертификации данного вида продукции).*

Так же это требование дублируется в п. 1 Технического задания: регистрационное удостоверение Минздрава РФ: **Наличие.**

Вместе с тем, регистрационное удостоверение имеет свое может быть получено только в случае нахождения компании в государственном реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (<https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>).

Проанализировав данный реестр можно сделать вывод, что в данном реестре есть только две компании, имеющие советующие зарегистрированные регистрационные удостоверения: ООО «Криоэир» (Заявитель) и ООО «Криотек».

Между тем, исходя из требований, изложенных в техническом задании и технических характеристиках, было выявлено, что продукция ООО «Криоэир» не подпадает под те характеристики, указанные в документации о закупке.

Таким образом лишь одна компания, а именно **ООО «Криотек»** может поставлять продукцию по Контракту, в соответствии с Документацией о закупке.

**При этом, ООО «Криоэир» в своей заявке указал к поставке установку медицинскую cryoAir для общей криотерапии, имеющую следующие характеристики:**

*MECOTEC*

*Регистрационное удостоверение Минздрава РФ - наличие.*

*Декларация о соответствии - наличие.*

*Сертификат/подтверждение/доверение от производителя - наличие*

*Гарантия с момента ввода установки в эксплуатацию - 12 месяцев*

*Инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом установки в эксплуатацию – наличие*

*Инструкция по эксплуатации установки и паспорт на русском языке – наличие*

*2-х камерная криосауна, состоящая из предкамеры и основной криопроцедурной камеры - наличие*

*Каскадная холодильная машина для охлаждения криосауны – наличие*

*Воздушная система охлаждения холодильной машины–наличие*

*Пульт управления с сенсорным монитором и русифицированным интерфейсом, динамиком, микрофоном и музыкальной системой – наличие*

*2-х камерная криосауна с одной предкамерой – наличие*

*Предкамера и основная криопроцедурная камера (включая стены, пол и потолок) выполнены из прочных панелей из вспененного полиуретана, покрытых с обеих сторон оцинкованным листовым металлом и расплавом ПВХ, общей толщиной -150мм – наличие*

*Полы предкамеры и основной криопроцедурной камеры дополнительно имеют противоскользящее покрытие из рифленого нержавеющего листа толщиной 2мм и противоскользящего влаго-температурастойкого ковролина*

*– наличие*

*Температура в предкамере -60 оС*

*Температура в основной криопроцедурной камере -110 оС*

*Максимальный градиент температуры в основной криопроцедурной камере 5 оС*

*Подача воздуха – вертикальный ламинарный воздушный поток поступает в основную криопроцедурную камеру через перфорированный потолок из нержавеющей стали – наличие*

*Средняя скорость воздушного потока 3000 м.куб./ч*

*Отвод воздуха из основной криопроцедурной камеры происходит через воздуховод охладителя у пола*

*- наличие*

*Количество пациентов одновременно:*

*- максимальное 5 чел.*

*- среднее 3 чел.*

*Входная дверь в предкамеру выполнена из специального стеклопакета с раздельным электроподогревом стекла и рамы против запотевания и имеет размеры с голубой подсветкой (ширина х высота) 870х2000 мм*

*- наличие*

*Окно для наблюдения за пациентами в криопроцедурной камере выполнено из специального стеклопакета с раздельным электроподогревом стекла и рамы против запотевания и имеет размеры (ширина х высота) 900х800мм*

*- наличие*

*Внешние размеры и вес криосауны:*

*Ширина х глубина х высота 4200х2400х2550мм*

*Вес 1300 кг*

*Блоки и элементы в предкамере и основной камере для контроля и регулирования температуры (наличие):*

*- вентиляторы;*

*- теплообменники;*

*- температурные сенсоры;*

*- сигнализация.*

*Кнопки тревоги внутри криопроцедурной камеры, питаемые 12В батареей и независимые от основного источника питания - наличие*

*Аварийный источник освещения внутри криопроцедурной камеры и предкамеры, питаемый 12В батареей и независимый от основного источника питания - наличие*

*Видеокамера в криопроцедурной камере с выводом видеоизображения на основной видеомонитор пульта управления - наличие*

*Уровень шума в центре криопроцедурной камеры на высоте 1 м при максимальной циркуляции воздуха 55 дВ*

*Количество каскадов 3- наличие*

*Количество компрессоров 3- наличие*

*Периодичность замены масла в компрессорах при работе в режиме охлаждения с возможностью выполнения полного цикла (выход на режим, работа в режиме охлаждения, сушка) посуточно - 2800 часов*

*Система охлаждения холодильной машины – воздушная в наличии*

*Холодильная машина подает обычный атмосферный воздух, охлажденный до -60оС в предкамеру и до -110оС в основную камеру – наличие*

*Внешние размеры и вес холодильной машины:*

*Ширина х глубина х высота 1600мм*

*х 800 х 1700 мм*

*вес 950кг*

*Подводимая мощность 25 кВт/380 В / 63 А*

*Потребляемая мощность:*

*Максимальная 17,5 кВт*

*Сушка 4,8 кВт*

*Ожидания 0,4 кВт*

*Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения 38А*

*Внешние размеры и вес электрошкафа*

*Ширина х глубина х высота 1000 х 500 х 2000 мм*

*Вес 180 кг*

*Пульт управления на стойке с сенсорным монитором и русифицированным интерфейсом - наличие*

*Источник бесперебойного питания для обеспечения аварийного электропитания для освещения и интеркома - наличие*

*Интерком со встроенным микрофоном и динамиками для голосового общения с пациентом - наличие*

*Табличка с паспортными данными- наличие*

*Панели с указанием максимального количества пациентов - наличие*

*Сигнальная панель температуры на дисплее - наличие*

*Сигнальная панель для предупреждений на дисплее - наличие*

*Система наблюдения (наличие):*

*- цветная система видео-наблюдения за основными зонами внутреннего пространства*

*- контроль температуры, отображение на экране в цвете*

*- сообщения о неисправностях на экране в цвете*

*- постоянно работающая пассивная система интеркома для голосовой связи*

*- освещение, система видео-наблюдения и пассивная система внутренней связи интерком могут работать еще 15 минут после прерывания подачи электроэнергии за счет резервного источника питания*

*Меры безопасности (наличие):*

*- двойная система питания для всех предохранительных устройств*

*- аварийный выключатель на панели управления и мониторинга*

*- комбинированный предупредительный и аварийный выключатель*

*- автоматический питатель и вытяжная вентиляционная система*

*- дверь между предкамерой и процедурной камерой с плотным притвором и силиконовой прокладкой по всему периметру дверной коробки*

*- терморегулируемые окна*

*- противоскользящее напольное покрытие покрытое термо-влагостойким противоскользящим ковролином*

*- линия к регулятору мощности - автоматическое размораживание*

*- автоматические клапаны выравнивания давления с подогревом*

*Сервисная поддержка в дистанционном режиме (наличие):*

*- доступ через безопасное VPN-соединение*

*- приложение для смартфона/планшета*

*- возможные отклонения будут обнаружены немедленно и в большинстве случаев могут быть исправлены дистанционно*

*- протокол с данными составляется ежедневно*

*Аудио-система для трансляции музыки внутрь основной криокамеры на базе WEB-радио – наличие*

Законом о закупках в целях обеспечения единства экономического пространства, создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 названного Закона, в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений установлены общие принципы и основные требования к закупке товаров, работ, услуг.

Более того, Заказчиком внесено изменение в документацию и установлено, что исполнитель обязан осуществлять техническое обслуживание техники.

Между тем, согласно предмету закупки необходима **поставка установки медицинской для общей воздушной криотерапии 2-х камерной,** соответственно в расчет НМЦК не было включено условие о техническом обслуживании, что грубо нарушает законодательство о Закупках.

09.11.2021 г. комиссией Мурманского УФАС России было выдано предписание об устранении Заказчиком нарушений документации, однако до настоящего момента технические характеристики оборудования не изменены.

Допущенные Заказчиком нарушения при составлении и публикации Документации об аукционе являются существенными и подтверждают необходимость ее приведения в соответствие с действующими нормами закона о закупках.

Более того, установление в Документации об аукционе подобных незаконных требований дает все основания предполагать о заинтересованности Заказчика на заключение контракта с заранее определенным участником закупки, что свидетельствует о возможной коррупции, ограничении конкуренции и иных злоупотреблениях с его стороны.

Таким образом, неправомерные действия Заказчика нарушают права и законные интересы ООО «Криоэир».

Документация об аукционе размещена в открытом доступе на официальном Интернет-сайте: zakupki.gov.ru.

На основании вышеизложенного,

**ПРОШУ**

1. Приостановить определение исполнителя до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
2. **Провести внеплановую проверку;**
3. Осуществить действия на реализацию Заказчиком предписания Мурманского УФАС России, выданного 09.11.2021 г. по делу № 051/07/3-756/2021;
4. Выдать предписание об устранении нарушений, обязав внести изменения в Документацию об аукционе в целях приведения ее в соответствие с требованиями действующего законодательства о закупках.

Приложение:

1. Копия документа о назначении Генерального директора ООО «Криоэир».

Генеральный директор ООО «Криоэир»